技术报告

收件人	：敬启者

抄送	：SungYoul Kang (Danny) (SHS US PLM IMG TDS MPE), Rumwell, Reginald (SHS US PLM IMG)

发件人	：GiSeok Kim (SHS US PLM IMG TDS MPE)

日期	：2022年3月7日

标题	：gigasept AF的14L5SP、10EV3、Z6Ms探头兼容性测试

执行摘要：

本报告旨在确定14L5SP、10EV3和Z6Ms探头与gigasept AF是否兼容。根据长时间暴露测试方案进行测试，结果表明该消毒剂不损坏这三个探头。基于以下测试结果，这三个探头与gigasept AF兼容。将在探头消毒剂兼容性矩阵（P/N 11335653）中更新这些结果。

范围：

测试方案：探头消毒剂确认方案（P/N 5931980）

-	化学兼容性测试程序

-	通过/未通过标准：探头消毒剂确认方案（P/N 5931980）

消毒剂

Gigasept AF为浓缩物，用冷水稀释以制成4%浓度。

| 名称 | CAS编号 | 活性成分 | 未稀释溶液的浓度 | 稀释浓度(4%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gigiasept AF | 7173-51-5 | 二癸基二甲基氯化铵 | 15% | 0.6% |
|  | 4169-04-4 | 苯氧基丙醇 | 10% | 0.4% |
|  | - | 氨基烷基甘氨酸 | 6.9% | 0.3% |

已测试探头

| 探头 | P/N | S/N | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14L5SP | 10041226 | 21080039 | 通过 |
| 10EV3 | 11502928 | 21260151 | 通过 |
| Z6Ms | 10436113 | 20220534 | 通过 |

探头系列

探头可以按结构和相同外部材料进行分组，描述见再处理探头系列分类（P/N 11508925）。因此，已在这三个探头上测试了gigasept AF，结果将应用于其他探头，无需额外测试。

| 探头 | P/N | 系列 |
| --- | --- | --- |
| Z6Ms（代表） | 10135943 | T6 |
| 14L5SP MP2（代表） VF13-5 SP DL 360 | 10041226 08266907 | S1 |
| 10EV3 10MC3（代表） EC9-4 | 11502928 11284842 & 11268679 8648029/ 10789383 & 10136144 | E1 |

测试结果总结

| XDCR名称 | XDCR S/N | 清洁剂/ 消毒剂 | 测试项 |  | 浸泡前 | 浸泡后 | 差值（浸泡后-浸泡前） | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14L5SP | 21080039 | gigasept AF | 耐压测试 |  | 0.180 mA | 0.182 mA | - | 通过 |
|  |  |  | 漏电流测试 |  | 10.398 uA | 7.540 uA | - | 通过 |
|  |  |  | 探针元件测试 | 8.5MHz 下的灵敏度标准差 | 0.56 dB | 0.49 dB | 0.07 dB | 通过 |
|  |  |  |  | 10.5MHz 下的灵敏度标准差 | 0.71 dB | 0.52 dB | 0.19 dB | 通过 |
|  |  |  |  | 6.0MHz 下的灵敏度标准差 | 0.53 dB | 0.48 dB | 0.05 dB | 通过 |
|  |  |  |  | TOF | 6.6 ns | 5.28 ns | 1.32 ns | 通过 |
|  |  |  |  | 失效元件 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
|  |  |  | 外观检查 |  | 无缺陷 | 无缺陷 | - | 通过 |

| XDCR名称 | XDCR S/N | 清洁剂/ 消毒剂 | 测试项 |  | 浸泡前 | 浸泡后 | 差值（浸泡后-浸泡前） | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10EV3 | 21260151 | gigasept AF | 耐压测试 |  | 0.242 mA | 0.250 mA | - | 通过 |
|  |  |  | 漏电流测试 |  | 12.090 uA | 11.890 uA | - | 通过 |
|  |  |  | 探针元件测试 | 6.0MHz 下的灵敏度标准差 | 0.51 dB | 0.5 dB | 0.01 dB | 通过 |
|  |  |  |  | 8.0MHz 下的灵敏度标准差 | 0.88 dB | 0.76 dB | 0.12 dB | 通过 |
|  |  |  |  | 3.5MHz 下的灵敏度标准差 | 0.7 dB | 0.66 dB | 0.04 dB | 通过 |
|  |  |  |  | TOF | 3.46 ns | 3.97 ns | 0.51 ns | 通过 |
|  |  |  |  | 失效元件 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
|  |  |  | 外观检查 |  | 无缺陷 | 无缺陷 | - | 通过 |

| XDCR名称 | XDCR S/N | 清洁剂/ 消毒剂 | 测试项 |  | 浸泡前 | 浸泡后 | 差值（浸泡后-浸泡前） | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z6Ms | 20220534 | gigasept AF | 耐压测试 |  | 3.98 mA | 5.34 mA | - | 通过 |
|  |  |  | 漏电流测试 |  | 248.989 uA | 314.08 uA | - | 通过 |
|  |  |  | 探针元件测试 | 3MHz 下的灵敏度标准差 | 0.16 V/V | 0.15 V/V | -0.56 dB | 通过 |
|  |  |  |  | 5MHz 下的灵敏度标准差 | 0.13 V/V | 0.12 V/V | -0.69 dB | 通过 |
|  |  |  |  | 6MHz 下的灵敏度标准差 | 0.1 V/V | 0.1 V/V | 0 dB | 通过 |
|  |  |  |  | TOF | 5.6 ns | 4.7 ns | 0.9 ns | 通过 |
|  |  |  |  | 失效元件 | 14 | 15 | 1 | 通过 |
|  |  |  | 外观检查 |  | 无缺陷 | 无缺陷 | - | 通过 |

外观检查

| XDCR | S/N | 测试 | 镜片 | 物镜转盘和外壳 | 应力释放件和电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14L5SP | 21080039 | 测试前 |  |  |  |
|  |  | 测试后 |  |  |  |

| XDCR | S/N | 测试 | 镜片 | 物镜转盘和外壳 | 应力释放件和电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10EV3 | 21260151 | 测试前 |  |  |  |
|  |  | 测试后 |  |  |  |

| XDCR | S/N | 测试 | 镜片 | 物镜转盘和外壳 | 应力释放件和电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z6Ms | 20220534 | 测试前 |  |  |  |
|  |  | 测试后 |  |  |  |

结论：

基于测试结果，14L5SP、VF13-5、Z6Ms、10EV3、10MC3和EC9-4探头与gigasept AF消毒剂兼容。该结果将在探头消毒剂兼容性矩阵（P/N 11335653）中更新。

相关文件

探头清洁剂和消毒剂确认方案，P/N 5931980

探头消毒剂兼容性矩阵，P/N 11335653

清洁剂和消毒剂系列分类，P/N 11508294

再处理探头系列分类，P/N 11508925

附件

- 技术数据表(gigasept AF_MSDS)

- 测试结果

| XDCR名称 | XDCR S/N | 测试 | 探针元件测试 | 耐压和漏电流测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14L5SP | 21080039 | 测试前 |  |  |
|  |  | 测试后 |  |  |
| 10EV3 | 21260151 | 测试前 |  |  |
|  |  | 测试后 |  |  |
| Z6Ms | 20220534 | 测试前 |  |  |
|  |  | 测试后 |  |  |