浸泡测试（Cidex）报告

测试项目	浸泡测试（Cidex）

测试定义

将探头浸入指定的消毒剂或清洁剂化学品中，直至浸没套管，浸泡后确认无安全相关问题。

试验程序

1.将探头浸入指定的消毒剂或清洁剂化学品中，直至浸没套管，透镜表面朝下（从探头套管到电缆0 - 100 mm位置）。

2.将探头浸泡500小时（或31℃下336小时）后，测量声学特性并检查外观，并进行漏电流/耐压测试，以确认满足电气安全性。

| 通过/未通过标准 | 声学特性 ：TPS中列出的特性。 外观 ：无异常 漏电流 ：264 VAC下漏电流≤50 μA 介电击穿 ：至4000 VAC 60秒内无击穿。 |
| --- | --- |
| 参考 | TPS Doc.MC94COMp-* 探头产品规范 PN 07297265 通用探头需求规范 PN 4909383-L0849 测试程序，耐压和漏电流测试 |
| 测试日期 | 2012年2月11日（完成日期） |

| 测试用化学消毒剂 | Cidex Plus28（活性成分：戊二醛，Cidex的替代消毒剂） |
| --- | --- |

| 供试品 | EC2DDL016、EC2DDL015、EC2DMP017（测试单元与9EC4相同的供试品） |
| --- | --- |
| 结果 | 通过。 （本测试报告是对日语版“Doc.EC-2011-COM”的总结。） |

| 批准人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Takashi Mizuno |  | 日期 |
| 核实人 |  |  |  |
|  | Masahiko Kadokura |  | 日期 |

2012年2月16日

| 可靠性及耐久性试验报告 试验名称; 药品浸渍试验 (Cidex Plus); 产品; 〇. 零部件; —. 产品名称：EC2D探针 产品编号：GM-06C10VAG2、GM-06C10VAF2 | 松下健康（株） 影像诊断业务单元 商品小组 技术第三团队 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 负责人 | 检验 | 经办 |
| 1.目的 | 本报告旨在通过实施产品或零部件可靠性及耐久性试验，了解其耐久性水平，同时，对生命终端的安全性进行确认。 |  |  |  |
| 2.试验标准 | 在下述药品中，将探针单品浸渍至探头侧电缆，浸渍500h（或在31°C环境下336h）后，确认样品的性能及安全性没有问题。 药品：Cidex Plus |  |  |  |
| 3.判定标准 | 判定项目为声学特性、电气安全性及外观。 试验前后灵敏度特性变化应符合标准值，在20%以内。此外，外观应无明显异常，且电气安全性试验（泄漏电流、耐压）合格。 |  |  |  |
| 4.试验结果 | 【试验实施时间/试验样品】 附页; 〇. 2011年11月18日〜2011年12月9日（室温500h) GM-06C10VAF2 S/N：EC2DDL016 2012年1月27日〜2012年2月11日（31°C环境336h) GM-06C10VAF2 S/N:EC2DDL015 GM-06C10VAG2 S/N:EC2DMP017 【试验地点】N3-2F 探针实验室 恒温槽PMS-B（埃斯佩克株式会社，GMP:20159） 【试验条件】如上所记。药品配比为Cidex Plus28:缓冲剂=100:4.5。电气安全性试验分为探头侧和套筒侧进行测定（泄漏电流值为合计值）。声学特性标准及电气安全性试验参照目标规格说明书（EC-9002-MP或-DL，初版）。 【试验结果】 如下表所示。详细内容如附页所记。 机型; S/N; Vpp (mV、平均）; 声学特性; 泄漏电流 (≤50 μA); 耐电压试验 (4kV); 外观. GM-06V10VAF2; EC2DDL015; 试验前; 587; 无异常; 38.9; Pass; 无异常. 试验后; 575; 无异常; 43.3; Pass; 无异常. 变化率（≤20%); -2%. EC2DDL016; 试验前; 608; 无异常; 44.7; Pass; 无异常. 试验后; 555; 无异常; 43.9; Pass; 无异常. 变化率（≤20%); -9%. GM-06V10VAG2; EC2DMP017; 试验前; 585; 无异常; 37.8; Pass; 无异常. 试验后; 566; 无异常; 40.5; Pass; 无异常. 变化率（≤20%); -3%. |
| 5.判定 | 合格 完成 重新试验 |  |  |  |
| 6.不合格时的应对方法 |  |  |  |  |

注）产品、零部件的类别，须在框内填写〇记号。	A3-F170-02B

1） 试验场景

图1 试验场景

2）试验结果详细内容

试验前后的声学特性结果如表1所示；灵敏度特性结果如图2〜4所示；试验后的探针外观如图5〜7所示。

表1 声学特性

| S/N |  | Time of Flight Variation | 中心频率 (-6dB) | 中心频率 (-20dB) | 频率比频带 (-6dB) | 频率比频带 (-20dB) | Standard devotion | Standard deviation over any 10 adjacent elements | Pulse Length (-20dB) | Pulse Length (-6dB) | Relative Sensitivity | average | ¦Average(all) - Average(10)¦ of 10 adjacent elements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EC2DDL015 | 试验前 | 58 | 5.73 | 5.74 | 65 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.62 | 0.28 | 1.8 | -4.6 | 0.6 |
|  | 试验后 | 46 | 5.73 | 5.74 | 65 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.62 | 0.28 | 1.5 | -4.8 | 0.5 |
| EC2DDL016 | 试验前 | 48 | 5.75 | 5.75 | 65 | 99 | 0.3 | 0.4 | 0.61 | 0.28 | 1.8 | -4.3 | 0.5 |
|  | 试验后 | 45 | 5.71 | 5.70 | 65 | 101 | 0.4 | 0.5 | 0.61 | 0.28 | 1.9 | -5.1 | 0.6 |
| EC2DMP017 | 试验前 | 60 | 5.62 | 5.58 | 65 | 102 | 0.7 | 0.9 | 0.62 | 0.29 | 3.4 | -4.7 | 0.9 |
|  | 试验后 | 36 | 5.58 | 5.55 | 66 | 103 | 0.6 | 10 | 0.62 | 0.29 | 3.3 | -4.9 | 0.9 |
|  | 标准 | ≤140 | 4.97〜6.13 | 4.97〜6.13 | ≥50 | ≥90 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤0.75 | ≤0.35 | ≤5.6 | -7.0〜-2.0 | ≤2.6 |
|  | 单位 | ns | MHz | MHz | % | % | dBrm | dB | Ws | Ws | dB | dB | dB |

试验前

试验后

试验后

试验前

频道

频道

图2 试验前后的灵敏度变化（S/N:EC2DDL015)

试验前

试验后

试验后

试验前

频道

频道

图3 试验前后的灵敏度变化（S/N:EC2DDL016)

试验前

试验后

试验后

试验前

频道

频道

图4 试验前后的灵敏度变化（S/N:EC2DMP017)

图5 试验后的外观（S/N:EC2DDL016)

图6 试验后的外观（S/N:EC2DDL015)

图7 试验后的外观（S/N:EC2DMP017)

完