

**1. 子组件** 2324007


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **序列号** | **序号** | **产品名称** | **规格** | **序列号** |
| 1 | 主机N B/D PWA |  | 326M23170149 | 5 |  |  |  |
| 2 | LCD触摸屏 | N133HSE-EA3, N133HCE-GA1 | 2305108 | 6 |  |  |  |
| 3 | 固件 | Rev.2 |  | 7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |

**2. 外观**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | | **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | |
| **1次** | **2次** | **1次** | **2次** |
| 1 | 外观检查 | 确认是否存在划痕、凹痕、间隙 | 通过 |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆确认 | 确认插入状态 | 通过 |  | 7 |  |  |  |  |
| 3 | 标签部件号 | 11575596 | 通过 |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |

**3. 功能**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | | **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | |
| **1次** | **2次** | **1次** | **2次** |
| 1 | 确认版本及S/N | - 确认H/W, F/W版本信息和S/N | 通过 |  | 11 | CP Tester（轨迹球测试） | 确认操作时是否流畅无卡顿 | 通过 |  |
| 2 | 检查继电器功能 | 确认是否正常运行 | 通过 |  | 12 | CP Tester（LED测试） | 确认运行状态与LED 控制中的按键指示是否一致 | 通过 |  |
| 3 | 检查 LCD触摸屏 | 确认是否正常运行 | 通过 |  | 13 | 触摸屏测试 | 确认LCD中是否有线条或异常 | 通过 |  |
| 4 | 检查扬声器 | 确认声音是否可以从左声道变为右声道 | 通过 |  | 14 | 检查睡眠功能 | - 点击“待机”（Standby）按钮，确认P/W开关颜色是否从蓝色变为黄色，确认所有功能是否正常运行  -再次点击P/W 开关，确认颜色是否从黄色变为蓝色，确认所有功能是否正常运行 | 通过 |  |
| 5 | 检查USB端口 | 验证错误: 确认是否显示为0 | 通过 |  | 15 | 电源关闭 | 确认系统是否正常关机 | 通过 |  |
| 6 | 硬件信息 | 确认CP项目中显示的信息与实际产品是否一致 | 通过 |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 | CP Tester （DGC测试） | 确认与CP 测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 17 |  |  |  |  |
| 8 | CP Tester （功能键测试） | 确认与CP 测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 | CP Tester （蜂鸣音测试） | - 确认随着音量（Volume）提高、时间（Time）变长，蜂鸣器（Buzzer）是否变高、变长  - 将音量和时间调到最右侧测量蜂鸣器（Buzzer）声音，确认声音是否在65dB以上 | 通过 |  | 19 |  |  |  |  |
| 10 | CP Tester（编码器测试） | 确认与CP测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 20 |  |  |  |  |



**1. 子组件** 2324009


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **序列号** | **序号** | **产品名称** | **规格** | **序列号** |
| 1 | 主机 B/D PWA |  | 326M23170147 | 5 |  |  |  |
| 2 | LCD触摸屏 | N133HSE-EA3, N133HCE-GA1 | 2305106 | 6 |  |  |  |
| 3 | 固件 | Rev.2 |  | 7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |

**2. 外观**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | | **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | |
| **1次** | **2次** | **1次** | **2次** |
| 1 | 外观检查 | 确认是否存在划痕、凹痕、间隙 | 通过 |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆确认 | 确认插入状态 | 通过 |  | 7 |  |  |  |  |
| 3 | 标签部件号 | 11575596 | 通过 |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |

**3. 功能**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | | **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | |
| **1次** | **2次** | **1次** | **2次** |
| 1 | 确认版本及S/N | - 确认H/W, F/W版本信息和S/N | 通过 |  | 11 | CP Tester（轨迹球测试） | 确认操作时是否流畅无卡顿 | 通过 |  |
| 2 | 检查继电器功能 | 确认是否正常运行 | 通过 |  | 12 | CP Tester（LED 测试） | 确认运行状态与LED 控制中的按键指示是否一致 | 通过 |  |
| 3 | 检查LCD触摸屏 | 确认是否正常运行 | 通过 |  | 13 | 触摸屏测试 | 确认LCD中是否有线条或异常 | 通过 |  |
| 4 | 检查扬声器 | 确认声音是否可以从左声道变为右声道 | 通过 |  | 14 | 检查睡眠功能 | - 点击“待机”（Standby）按钮，确认P/W 开关颜色是否从蓝色变为黄色，确认所有功能是否正常运行  -再次点击P/W开关，确认颜色是否从黄色变为蓝色，确认所有功能是否正常运行 | 通过 |  |
| 5 | 检查USB端口 | 验证错误: 确认是否显示为0 | 通过 |  | 15 | 电源关闭 | 确认系统是否正常关机 | 通过 |  |
| 6 | 硬件信息 | 确认CP项目中显示的信息与实际产品是否一致 | 通过 |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 | CP Tester （DGC 测试） | 确认与CP 测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 17 |  |  |  |  |
| 8 | CP Tester（功能键测试） | 确认与CP测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 | CP Tester（蜂鸣音测试） | - 确认随着音量（Volume）提高、时间（Time）变长，蜂鸣器（Buzzer）是否变高、变长  - 将音量和时间调到最右侧测量蜂鸣器（Buzzer）声音，确认声音是否在65dB以上 | 通过 |  | 19 |  |  |  |  |
| 10 | CP Tester（编码器测试） | 确认与CP 测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 20 |  |  |  |  |



**1. 子组件** 2324010

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **序列号** | **序号** | **产品名称** | **规格** | **序列号** |
| 1 | 主机 B/D PWA |  | 326M23170148 | 5 |  |  |  |
| 2 | LCD触摸屏 | N133HSE-EA3, N133HCE-GA1 | 2305105 | 6 |  |  |  |
| 3 | 固件 | Rev.2 |  | 7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |

**2. 外观**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | | **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | |
| **1次** | **2次** | **1次** | **2次** |
| 1 | 外观检查 | 确认是否存在划痕、凹痕、间隙 | 通过 |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆确认 | 确认插入状态 | 通过 |  | 7 |  |  |  |  |
| 3 | 标签部件号 | 11575596 | 通过 |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |

**3. 功能**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | | **序号** | **检查项目** | **规格** | **判定** | |
| **1次** | **2次** | **1次** | **2次** |
| 1 | 确认版本及S/N | - 确认H/W, F/W版本信息和S/N | 通过 |  | 11 | CP Tester（轨迹球测试） | 确认操作时是否流畅无卡顿 | 通过 |  |
| 2 | 检查继电器功能 | 确认是否正常运行 | 通过 |  | 12 | CP Tester（LED测试） | 确认运行状态与LED 控制中的按键指示是否一致 | 通过 |  |
| 3 | 检查LCD触摸屏 | 确认是否正常运行 | 通过 |  | 13 | 触摸屏测试 | 确认LCD中是否有线条或异常 | 通过 |  |
| 4 | 检查扬声器 | 确认声音是否可以从左声道变为右声道 | 通过 |  | 14 | 检查睡眠功能 | - 点击“待机”（Standby）按钮，确认P/W 开关颜色是否从蓝色变为黄色，确认所有功能是否正常运行  -再次点击P/W 开关，确认颜色是否从黄色变为蓝色，确认所有功能是否正常运行 | 通过 |  |
| 5 | 检查USB端口 | 验证错误 : 确认是否显示为0 | 通过 |  | 15 | 电源关闭 | 确认系统是否正常关机 | 通过 |  |
| 6 | 硬件信息 | 确认CP项目中显示的信息与实际产品是否一致 | 通过 |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 | CP Tester （DGC 测试） | 确认与CP测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 17 |  |  |  |  |
| 8 | CP Tester（功能键测试） | 确认与CP测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 | CP Tester（蜂鸣音测试） | - 确认随着音量（Volume）提高、时间（Time）变长，蜂鸣器（Buzzer）是否变高、变长  - 将音量和时间调到最右侧测量蜂鸣器（Buzzer）声音，确认声音是否在65dB以上 | 通过 |  | 19 |  |  |  |  |
| 10 | CP Tester（编码器测试） | 确认与CP 测试窗口运行是否一致 | 通过 |  | 20 |  |  |  |  |